Оглавление

1	Введение	2

2	Обзор существующих решений	4

3	Разработка устройства	7

3.1	Разработка структурной схемы	7

3.2	Определение требований к проектируемому устройству.	7

3.3	Разработка принципиальной схемы	10

3.4	Разработка схемы стабилизации тока.	10

3.5	Разработка схемы измерения тока фотодиода.	13

--3.6	Разработка схемы управления.	13

3.7	Разработка общей схемы	14

3.8	Трассировка печатной платы	15

4	Тестирование устройства	17

5	Разработка программного обеспечения для микроконтроллера	21

5.1	ПИД регулятор	23

5.2	Вычисления с фиксированной точкой	24

5.3	Протокол	25

6	Разработка программного обеспечения для ПК	27

Введение

В настоящее время активно развиваются технологии передачи информации на основе волоконно-оптических систем передачи (ВОСП). Основное преимущество систем ВОСП перед прочей электроникой связано со свойствами оптического волокна, а именно:

- Низкие потери (менее 0.4 дБ/км) и дисперсия (для СВЧ-сигнала)

- Сверхширокополосность (ограничена полосой частот современных фотодиодов и электрооптических модуляторов, которая достигает 100 ГГц и выше),

- Невосприимчивость к электромагнитным помехам

- Полная гальваническая развязка

- Механическая гибкость

- Масса и габариты

- Срок эксплуатации (больше 25 лет)

- Рабочие температуры

- Сигнал может быть передан без регенерации на большие расстояния

- Оптические системы обеспечивают большее количество каналов чем физические цепи

Применение технологий радиофотоники:

- Передача с минимальными потерями сигналов спутниковой связи

- Распределение сигналов на удаленные антенны

- Линии передачи СВЧ-сигналов внутри крупных объектов

- Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

- Оптические линии задержки и обработки сигналов

- Системы калибровки радаров и РЛС

- Фазированные антенные решетки (ФАР)

- Широкополосные телекоммуникации

Ключевым элементом любой волоконно-оптической системы передачи информации или ВОД является оптический (чаще всего лазерный) источник излучения. От стабильности его характеристик зависит качество и эффективность ВОСП.

Лазерные модули, представленные на рынке в настоящее время, состоят не только из лазерного диода, но и фотодиода для контроля и поддержания оптической мощности.

Целью данной работы является разработка программируемого источника питания, с двумя режимами работы: поддержание тока, и поддержание оптической мощности, а также с возможность мониторинга и управления параметрами с ПК.

Задачами данной работы являются разработка структурной схемы устройства, разработка принципиальной схемы, разработка алгоритмов и написание программного обеспечения.

Обзор существующих решений

Существует два основных принципа управления питанием лазерных диодов: стабилизация потребляемого тока или стабилизация оптической мощности лазера.

При подаче постоянного тока, выходная оптическая мощность лазера изменяется в процессе работы от изменения температуры кристалла, на рисунке 1 представлена зависимость выходной оптической мощности от тока, при различных температурах. При нагреве лазерного диода в следствие длительной работы, при изменении температуры с 250 до 40 оптическая мощность изменяется на 1 мВт, а с 25 до 60 на 5 мВт.

Рисунок 1

Для компенсации изменения выходной мощности от изменения температуры, лазерные диоды оснащают фотодиодом, для измерения выходной мощности в процессе работы. Выходной ток фотодиода практически не изменяется от изменения температуры, что позволяет использовать в качестве обратной связи в контуре регулирования мощности. На рисунке 2 представлена зависимость выходного тока фотодиода от оптической мощности лазерного диода при различных температурах.

Рисунок 2.

В настоящее время, на рынке представлены следующие решения:  Thorlabs MLD203P1, представленная на рисунке 3.

Рисунок 3

MLD203P1 - высоко-интегрированный, высокоточный драйвер лазерного диода, имеющей небольшие размеры, плавный пуск и зашиту от скачков тока. Данный драйвер обеспечивает ток до 200мА при максимальном напряжении 3В и работает только в режиме стабилизации оптической мощности.  Выходная мощность лазера может быть как фиксированная так и регулируемая с помощью потенциометра. Главный минус данного драйвера – отсутствие цифрового интерфейса для считывания параметров работы в реальном времени, а также сложность установки выходной мощности.

Следующее решение, представленное на рынке – микросхема драйвера лазерного диода IC-WKN. Данный модуль обеспечивает работу в непрерывном режиме до 350 мА от одного источника питания от 3,6 до 15 В; плавный пуск после включения питания; регулировка мощности с помощью внешнего резистора, работа в режиме стабилизации мощности. Основным недостатком данного модуля это способ установки выходной мощности через внешнее сопротивление, что делает данный модуль не подходящим решением для настройки и отладки ВОСП, при применении различных лазерных модулей.

Рисунок 4 – iC-WKM

Разработка устройства

Разработка структурной схемы

На основе анализа существующих решений и технического задания, была разработана структурная схема устройства, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства

Структурная схема состоит из: управляемого источника тока, усилителя сигнала с датчика оптической мощности и устройтства управления, которое обеспечивает управление источником тока, анализом сигнала с датчика мощности, приемом команд с персонального компьютера.

Определение требований к проектируемому устройству.

Устройство питания лазерного диода, должно обеспечивать два режима: стабилизацию выходного тока и стабилизацию выходной мощности.

Пределы выходного тока, были определены на основе вольт-амперной характеристики DFD лазерного диода, на основе InP, представленных на рисунке 2.1, проектируемый источник питания должен обеспечивать стабилизацию тока в диапазоне от 1 до 200 мА и стабилизацию оптической мощности до 15 мВ.

Рисунок 2.1 – Вольт-амперная характеристика лазерного диода

Для проведения экспериментов, требуется обеспечить программное управление с возможностью выбора режима стабилизации, определение уставки по току и по мощности, определение параметров плавного старта диода, мониторинг выходного тока и оптической мощности в реальном времени.

В качестве датчика оптической мощности будет использован PIN-фотодиод, характеристики которого представлены на рисунке 2.2. Чувствительность данного фотодиода составляет 0.8 А/Вт, что при оптической мощности 15 мВт, обеспечит выходной ток 12мА, без дополнительного смещения фотодиода.

Рисунок 2.2 – Характеристики фотодиода)

Необходимо предусмотреть возможность подключения модулей, объединяющих лазерный и фотодиод в одном корпусе. В таких модулях, чаще всего, анод лазерного диода и катод фотодиода подключаются к общему проводу. Поэтому источник тока необходимо проектировать с учетом того, что нагрузка подключается одним выводом к общему проводу.

Разработка принципиальной схемы

Источник питания лазерного диода, можно разбить на следующие устройства: устройство стабилизации тока, включающее в себя источник тока, и схему измерения тока; устройство измерения тока лазерного диода; устройство управления и связи с ПК.

Разработка схемы стабилизации тока.

На основе требований, представленных в пункте 2, были рассмотрены следующие схемы источников токов.

Источник тока на основе полевого транзистора, схема которого представлена на рисунке 3.1. В качестве элемента регулирования тока, выступает полевой транзистор, на затвор которого подается управляющее напряжение. Измерение выходного тока происходит с шунта R1, и дифференциального усилителя U1. Данная схема имеет ряд недостатков: стабилизация тока в данном режиме, полностью будет происходить на устройстве управления: установка опорного напряжения V_ref, и отслеживание выходного тока, что будет накладывать определенные требования к быстродействию ЦАП и АЦП устройства управления.

Рисунок 3.1 – Схема стабилизации тока

Следующая рассмотренная схема, представляет собой источник тока на полевом транзисторе, с операционным усилителем, охваченным отрицательной обратной связью. В данной схеме, за стабилизацию тока, отвечает операционный усилитель, а не устройство управление, это позволит упростить разработку программного обеспечения и снизить требования к устройству управления. Выходной ток данного стабилизатор определяется выражением: I= (5В – V_ref)/R1

Рисунок 3.2 – Стабилизатор тока с операционным усилителем.

Для реализации данного решения был выбран полевой транзистор IRLML6402, характеристики которого представлены на рисунке 3.3. Данный транзистор имеет низкое сопротивление канала, низкое пороговое напряжение открытия, а также транзистор выполнен в маленьком корпусе SOT-23.

Рисунок 3.3 – Характеристики транзистора IRLML6402

В качестве операционного усилителя была выбрана микросхема MCP6002, характеристики которого представлены на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Характеристики операционного усилителя MCP6002

Данный операционный усилитель может работать от однополярного источника питания, с напряжением от 1.8В до 6В. Выходы Rali-to-Rail, что обозначает, что напряжение на выходе может достигать напряжение питания.  Итоговая схема стабилизатора тока представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Схема стабилизатора тока

В данную схему был добавлен делитель напряжения, состоящий из резисторов R11 и R9. Выходной ток данной схемы определяется выражением I= (5В – 2V_ref)/R14. Напряжение, для оцифровки текущего значения тока, будет измеряться с инвертирующего входа операционного усилителя, и определятся выражением UADC=(5В-R14‧I)/2.

Разработка схемы измерения тока фотодиода.

Для измерения тока фотодиода, необходимо реализовать трансимпедансный усилитель. Данная схема преобразует малый входной ток, в выходное напряжение, которое в дальнейшем можно оцифровать при помощи АЦП. Схема трансимпедансного усилителя, приведена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Схема трансимпедансного усилителя

Схема, изображенная на рисунке 3.6, представляет собой преобразователь тока в напряжение, и обладает низким выходным сопротивлением. Выходное напряжение определяется выражением: Uout=-Iphoto‧R10. Таким образом, при максимальном значении тока в 12мА, выходное напряжение данного каскада составляет 3В.

Разработка схемы управления.

В качестве основного управляющего узла будет выступать микроконтроллер, который должен выполнять следующие функции:

задание опорного напряжения для источника тока

измерение выходного тока

измерение тока фотодиода

стабилизация оптической мощности, на основе тока фотодиода

связь с ПК для настройки и мониторинга выходных параметров.

К микроконтроллеру выдвигаются следующие требования:

наличие аппаратных интерфейсов UART и I2C для связи с ПК

наличие встроенного АЦП, для оцифровки напряжений

возможность использовать свободно-распространяемые средства разработки и отладки, для задания опорного напряжение может быть использован или ШИМ. ЦАП

В качестве микроконтроллера был выбран STM32F030F4P6, в корпусе TSSOP20, представленного на рисунке 3.7. Данный микроконтроллер обладает интерфейсами UART, I2C, встроенным 12 разрядным многоканальным АЦП, несколькими аппаратными 32х разрядными таймерами, для генерации ШИМ.

Рисунок 3.7 – Микроконтроллер STM32F030F4P.

Для реализации управляющего напряжения, был использован RC фильтра, который преобразовывает ШИМ в  постоянное напряжение. RC-цепь представлена на рисунке 3.8

Рисунок 3.7 – RC-фильтр

Разработка общей схемы

Общая схема, представленная на рисунке 3.8, включает в себя:

- трансимпедансный усилитель

- стабилизатор тока

- стабилизатор напряжения питания, для питания микроконтроллера

- микроконтроллер

- разъем для программирования и отладки

- выходы UART, I2C и разъем подключения лазерного модуля.

Рисунок 3.8 – Общая схема устройства

Трассировка печатной платы

Для сборки и тестирования устройства, была разработана однослойная печатная плата, представленная на рисунке 4.1

Рисунок 3.9 – Печатная плата устройства

Размеры устройства составляют: длина 45мм., ширина 35мм. Для уменьшения размеров можно разработать многослойную печатную плату, что уменьшит размеры, но сделает невозможным изготовление без применения специализированного оборудования.

Тестирование схемотехнического решения

В процессе тестирования устройства были обнаружены следующие недостатки схемотехнических решений.

При включении питания, полевой транзистор был открыт, и в нагрузку отдавался максимальный ток, так как управляющее напряжение не успевало принять требуемое значение, и операционный усилитель не закрывал транзистор.

Рисунок 4.1 – Осциллограмма процесса включения, зеленый – управляющее напряжение,  фиолетовый – напряжение на нагрузке

Для решения данной проблемы в схему был добавлен полевой транзистор, затвор которого был подключен к микроконтроллеру, и подтянут к питанию, таким образом, в момент подачи питания, полевой транзистор был закрыт, а момент открытие транзистора может быть настроен в ПО микроконтроллера. Для минимизации потерь, был выбран транзистор с низким сопротивлением открытого канала. Модифицированная схема источника тока представлена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 – Модифицированная схема

В результате модификации схемы, открытие выхода происходит только через 100мс после подачи питания, результат представлен на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 - Осциллограмма процесса включения, зеленый – напряжение питания, фиолетовый – напряжение на нагрузке

Следующая проблема – высокий уровень пульсаций напряжения на нагрузке, который был вызван пульсациями управляющего напряжения источника тока, уровень пульсация составлял 300мВ на нагрузке 25Ом, осцилограмма которых представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Осциллограмма напряжения на нагрузке

В схему был добавлен конденсатор, на вход операционного усилителя, модифицированная схема представлена на рисунке *. После добавления конденсатора, уровень пульсация составил 3мВ на нагрузке 25Ом, осциллограмма представлена на рисунке 4.5

Рисунок 4.6 - Схема с добавление конденсатора

Рисунок 4.6 – Осциллограмма напряжения на нагрузке после добавления конденсатора

В таблице представлено результаты тестирования устройства, при различных значениях уставки на ток. Исследование проводилось на нагрузке 25Ом.

Таблица * ПЕРЕСНЯТЬ

| Задание на ток | Реальный ток | Измеренный ток АЦП | Погрешность задания тока % | Погрешность измерения тока % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 2,00 | 3,00 | 50,00 | -50,00 |
| 5,00 | 6,40 | 7,00 | 21,88 | -9,37 |
| 10,00 | 10,0 | 11,00 | 0,00 | -10,00 |
| 15,00 | 15,60 | 17,00 | 3,85 | -8,97 |
| 20,00 | 19,20 | 21,00 | -4,17 | -9,38 |
| 30,00 | 28,40 | 31,00 | -5,63 | -9,15 |
| 40,00 | 38,40 | 41,00 | -4,17 | -6,77 |
| 60,00 | 59,40 | 59,00 | -1,01 | 0,67 |
| 80,00 | 78,30 | 80,00 | -2,17 | -2,17 |
| 100,00 | 98,40 | 98,00 | -1,63 | 0,41 |
| 120,00 | 117,60 | 116,00 | -2,04 | 1,36 |

Разработка программного обеспечения для микроконтроллера

Для работы устройства требуется реализовать соответствующее встраиваемое программное обеспечение, которое должно сконфигурировать внутренние узлы микроконтроллера, выполнять измерение и расчет выходного тока и тока фотодиода.

Для экономии места, для тактирования микроконтроллера, было решено отказаться от установки внешнего кварца. Тактирование осуществлялось со внутреннего генератора, частота работы ядра составила 32МГц.

Интерфейс UART, используемый для связи с ПК, был настроен на скорость 9600 бод, и использованием прерывания на прием.

Таймер, используемый для генерирования ШИМ, был настроен на частоту 10КГц, что позволяло изменять скважность от 0 % до 100% с шагом 0,03%, это позволяло изменять ток с шагом в 0,2 мА.

АЦП был настроен в режиме DMA. В данном режиме, контроллер DMA, автоматически считывает данные из регистра АЦП, и перемещает их в указанную ячейку памяти, после чего запускает новое преобразование. По окончанию измерения указанных каналов, контроллер DMA генерирует прерывание об окончании преобразования.

Алгоритм работы программы, представлен на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 - Алгоритм работы программы

ПИД регулятор

Для регулирования выходного тока с учетом тока фотодиода, в качестве обратной связи, был реализован пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор.

Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (ПИД) – автоматического алгоритм поддержания в заданном интервале одной или нескольких величин. Такие алгоритмы универсальны, при помощи ПИД-регуляторов реализуются различные законы регулирования.

Алгоритм учитывает фактическую величину, заданное значение или уставку, разность значений и скорость изменения контролируемых характеристик. ПИД регулятор позволяет быстро возвращать регулируемый параметр в допустимый интервал, точно удерживать величину и быстро реагировать на возмущающие воздействия, блок схема алгоритма ПИД регулятора представлена на рисунке *

Рисунок * - Алгоритм ПИД регулятора

Выход ПИД регулятора, или управляющее воздействие, складывается из суммы трех составляющих регулятора: пропорциональной, интегральной и дифференциальной. Разность между сигналом обратной связи и заданной величиной называют ошибкой регулирования. Пропорциональная составляющая формируется из ошибки регулирования, умноженной на пропорциональный коэффициент регулятора Kп. Регуляторы, которые используют только пропорциональную составляющею, называются П-регуляторами, и имеют ограниченную точность, и постоянную статическую ошибку регулирования. Для устранения данной ошибки вводится интегральная составляющая, которая пропорциональна интегралу ошибки регулирования по времени и интегрального коэффициента регулятора Ки. Интегральная составляющая, накапливает статическую ошибку, и вносит соответствующий вклад в управляющий сигнал. Регуляторы использующие пропорциональную и интегральную составляющие называется ПИ-регуляторами. Такие регуляторы имеют низкое быстродействие, так  как при высоком значении интегрального коэффициента объект регулирование не будет успевать за изменением управляющего воздействие и система перейдет в колебательный режим. Для увеличения быстродействия системы вводится дифференциальная составляющая, которая пропорциональна скорости изменения ошибки регулирования и дифференциального коэффициента регулятора Kд.

Вычисления с фиксированной точкой

Число с фиксированной точкой — формат представления вещественного числа в памяти ЭВМ в виде целого числа. В котором целой и вещественной части отводится фиксированное количество разрядов.  Вычисления с использование фиксированной точкой перед плавающей имеют следующие преимущества:

а  Скорость вычисления, особенно на платформах без аппаратного вычислителя с плавающей точкой.

б Алгоритмически контролируемый диапазон значений переменных.

в Возможность контролировать сложность вычислений путем понижения точности при разработке алгоритма.

г Переносимость алгоритмов.

Так как в выбранном контроллере отсутствует математический модуль операций с плавающей запятой, было принято решение использовать вычисления с плавающей точкой.

Протокол

Для общения с ПК по последовательной шине UART, был реализован протокол общения, каждый пакет состоял из трех байт: номер команды, младший байт аргумента, старший байт аргумента. Описание протокола представлено в таблице *

Таблица * - Описание протокола

| Описание команды | Название команды | Номер команды | Аргумент |
| --- | --- | --- | --- |
| Команда проверки связи | Init | 1 | Всегда 1 |
| Получение значения 1 канала АЦП | GET_ADC_1 | 2 | Значение 1 канала АЦП в мВ |
| Получение значения 2 канала АЦП | GET_ADC_2 | 3 | Значение 2 канала АЦП в мВ |
| Получение скважности | GET_PWM_C | 4 | Скважность ШИМ |
| Получение измеренного тока | GET_CURRENT | 5 | Ток в мА |
| Установка тока | SET_CURRENT | 6 | Ток в мА |
| Установка уставки ПИД | SET_PID_POINT | 7 | Ток фотодиода в мкА*10 |
| Получить уставку ПИД | GET_PID_POINT | 8 | Ток фотодиода в мкА*10 |
| Получить ошибку ПИД | GET_PID_ERROR | 9 | Ошибка регулирования |
| Получить выход ПИД | GET_PID_OUTPUT | 10 | Выход пид регулятора |
| Установить Кп | SET_KP | 11 | Пропроциональный коэффициент ПИД |
| Установить Кд | SET_KD | 12 | Дифференциальный коэффициент ПИД |
| Установить Ки | SET_KI | 13 | Интегральный коэффициент ПИД |
| Включить/Выключить ПИД регулятор | SET_PID_ENABLE | 14 | Разрешение работы регулятора. 1 – Пид регулятор работает, 0 – не рабоатет. |

Разработка программного обеспечения для ПК

Для тестирования, отладки и использование драйвера было реализовано прикладное программное обеспечение, которое позволят отправлять команда на драйвер с ПК, а также визуализировать значения.

Разработанное ПО имеет две вкладки. Первая вкладка, представленная на рисунке 6.1 – позволяет подключится к устройству и отправлять команды. На данной вкладке отображаются принятые и отправленные команды

Рисунок 6.1 – Окно управления устройством

Вторая вкладка позволяет циклически отправлять команды и визуализировать возвращаемое значение на графике. Скриншот окна построения графика представлена на рисунке 6.2

Рисунок 6.2 – Окно управления устройством

Рисунок 6.3 – Окно экспорта данных

Тестирование устройства в радиофотоном тракте

Для проведения тестирования в радиофотонном тракте, был использован лазерный модуль AVANEX A1915LMM, представленный на рисунке 7.1. Данный модуль, содержит лазер DFB 3SPGroup, специально разработанный для приложений с аналоговой прямой модуляцией. Модуль поставляется в высокочастотном корпусе с РЧ-разъемом для стадии прототипирования. В состав модуля входят: лазерный диод, фотодиод, элемент Пельте и прецизионный термистор.

Рисунок 7.1 – Лазерный модуль AVANEX A1915LMM

В ходе тестирования, был проеден следующий эксперимент, разработанный драйвер лазерного модуля, был подключен к лазерному модулю, дополнительно ток контролировался внешним амперметром. Оптический выход модуля, был подключен к измерителю оптической мощности Joinwit JW3208C. Схема проведения эксперимента представлена на рисунке 7.2. Результатом эксперимента являются: зависимость оптической мощности от тока лазерного диода и зависимость тока фотодиода.

Рисунок 7.2 – Схема проведения эксперимента

Рисунок 7.3 – Зависимость мощности лазера от потребляемого тока

Рисунок 7.4 – Зависимость тока лазерного диода от оптической мощности